- 关于库的使用:

7WA双字称重库：V1.2版本（1、求皮重允许负值；2、输入输出增加了双字功能，使得的量程宽，）

7WA称重库：V2.5版本（求皮重允许负值，最新版本，建议不是这个版本的都更新一下）

- 关于用户使用程序解释

1.使用称重库，必须调用Weight_Config

功能：设置通道数目和各通道参数表的起始地址

只需要用SM0.1调用一次，

channeINum参数指的是使用的称重通道的个数（从1开始）

ParaLisBase参数指的是每个通道的起始地址指针（如&vb0）每个通道占用72个字节，里面的字节代表的意思是可以调出来用的。（用户没有调用这个库Weight_lnit块的状态字节会显示4——非法通道号）

2.Weight_lnit

功能：配置称重模块所接传感器灵敏度、低通滤波截止频率、平均滤波深度；

该库使用 SM0.0 调用，用户可以根据应用需求修改传感器灵敏度 Sensitivity、低通滤波截止频率 LimitFreq、平均滤波深度 Filterdepth，这三个参数在装载出厂设置时会给相应的值。（传感器灵敏度必须在校准前修改，低通滤波截至频率和平均滤波深度任意时刻修改都能生效。）

传感器灵敏度 Sensitivity：所连称重传感器的特征值为 2.85mV/V，那么下一个较高特征值通常须设为4mV/V。（传感器灵敏度必须大于或等于特征值）

低通滤波截止频率 LimitFreq：为了抑制干扰，必须定义合适的截止频率。称重模块对测量值变化的反应“速度”是通过定义极限频率而设定的，（参数越大对重量变化反应越快）

平均滤波深度 Filterdepth：滤波器可平滑稳定称量值，防止干扰（干扰频率等于1/（滤波深度*1/50*1000MS）的整数倍）所以设置越大可以防止干扰。

3. Weight_Default

执行步骤：装置出厂设置——置1,LoadFacSetting

设置零点——置1,ZeroSet

一次校准——置1,FirCalibrate(这个时候要放上砝码)

求皮重——置1，SeekTare

删除皮重——置1，DeleteTare

（完成以上注意检查Status状态字是不是384，不符合就出错了，重新检查一下）

4.Weight_Extend

使用库说明：1. Weight_Default的MODE位必须置1

2.停顿时间和停顿范围必须设置大于0（不设置会报错状态字节74）

3.砝码重量默认为0，可以不进行二次校准。（可以调用其他参数使用，如数字阶跃——STEP）

4.操作步骤：二次校准——置1，SeeCalibrate(二次校准砝码重量可以为0，表示不进行校准，二次校准时的砝码重量与第一次校准时的砝码重量之差大于量程的 5%。)

设置皮重——（先在Weight_Extend块里面设置好输入皮重参数Tarelnput）置1，TarePreset

Weight_Default的参数TareWeight(皮重)显示为Tarelnput

置1，DeleteTare(删除皮重位) TareWeight变为0，参数GNweight(净重/毛重)显示为-Tarelnput

注意：TareInput 可以任意设置，与是否放置实物无关，设置值即为皮重显示值，预设皮重值不能为负或超过额定称量范围

Weight_Default 指令中必须在放置实物后， GNweight 中有值，才能求皮重，皮重值即为
GNweight 值。

零点跟踪功能——启动ZeroTraceEN(位)当GNweight小于数字阶跃* ZeroTraceRange时会将GNweight置0.

操作完成后检查调零和校准操作须在传感器平稳（即 status 位处于 Bit6 停顿状态）则可以执行操作。

参数意思解释：停顿时间：（StandstillTime）单位MS，重量值在一段规定时间（停
顿时间）内的变化小于规定的偏差范围（停顿值），则确定称重台停顿。（可以用来判断称重台是否稳定,净重值（Weight_Default块的GNweight参数）上一个值减去下一个值小于Weight_Extend块的StandstillRange参数）

数字阶跃：数字阶跃可以相应地定义为 1， 2， 5， 10 或 20。

也就是Weight_Default块的GNweight参数的变化值。

零点跟踪功能：当GNweight值归0不稳定时，使用。（ZeroTraceRange范围1—3）

使用中常见出现问题

1. Weight_Default块中滤波前后模拟值显示为0？

解决方法：查看这两个地址是否是AIW,这里是模拟量输入

2.数字阶跃除了在扩展块Weight_Extend里面设置，好可以在哪里设置？

解决方法：Weight_Config块会给每个通道配一个72字节的地址

第14字节是数字阶跃，可以直接MOVE给数值。

3. Weight_Default块的GNweight参数跳动太快不好采集怎么处理？

解决方法：调大数字阶跃

4.最小量程太小了怎么调大？

解决方法： 最小量程一般为20d，（d为数字阶跃）调大就可以变大

5.用了称重库，怎么喜欢出看门狗报警？

解决方法：在用库的程序里面不要用ACX寄存器，不要用浮点数比较。

6.不需要重新恢复出厂设置，设置零点的方法？（这个称重模块的零点标定值，和负载标定值的数字可不可以人工输入呢?）

解决方法：第一次标定，触发模块的上升沿，取得零点标准值，然后加载砝码也取得加载标定值，两个数值，把他保存起来，下一次需要时候，不要开下图这三个位，直接把原值赋值给参数ZeroValue （ 零点采样值 ）FirCalValue（ 一次校准采样值），就可以执行程序了。